## Rechnung
| lineare Regression |  | Wichtung mit 1/x nach:
Entwurf DIN ISO 11095:2007-05 "Lineare Kalibrierung unter Verwendung
von Referenzmaterialien"
| Carbamazepin |  |  |  |  | y-Werte |  |  |  |  | Residuen
|  |  | Wichtung (für x ungleich 0) |  |  | gemessen | ungewichtet | gewichtet
| x | y | w | z | x | y-g | y-u | y-w |  |  | ungewichtet | gewichtet
1 | 0.025 | 132373 | 40 | 5294920 | 0.025 | 132373 | 149768.7704 | 135079.4362 |  | 0.025 | 17395.7704 | 2706.4362
2 | 0.05 | 302554 | 20 | 6051080 | 0.05 | 302554 | 296670.5188 | 283958.3175 |  | 0.05 | -5883.4812 | -18595.6825
3 | 0.075 | 403952 | 13.3333 | 5386026.6667 | 0.075 | 403952 | 443572.2672 | 432837.1987 |  | 0.075 | 39620.2672 | 28885.1987
4 | 0.1 | 600764 | 10 | 6007640 | 0.1 | 600764 | 590474.0155 | 581716.08 |  | 0.1 | -10289.9845 | -19047.92
5 | 0.2 | 1179563 | 5 | 5897815 | 0.2 | 1179563 | 1178081.0091 | 1177231.605 |  | 0.2 | -1481.9909 | -2331.395
6 | 0.3 | 1804918 | 3.3333 | 6016393.3333 | 0.3 | 1804918 | 1765688.0026 | 1772747.1301 |  | 0.3 | -39229.9974 | -32170.8699
7 | 0.4 | 2336821 | 2.5 | 5842052.5 | 0.4 | 2336821 | 2353294.9961 | 2368262.6551 |  | 0.4 | 16473.9961 | 31441.6551
8 | 0.5 | 2978338 | 2 | 5956676 | 0.5 | 2978338 | 2940901.9896 | 2963778.1802 |  | 0.5 | -37436.0104 | -14559.8198
9 | 0.75 | 4415036 | 1.3333 | 5886714.6667 | 0.75 | 4415036 | 4409919.4735 | 4452566.9928 |  | 0.75 | -5116.5265 | 37530.9928
10 | 1 | 5852989 | 1 | 5852989 | 1 | 5852989 | 5878936.9573 | 5941355.8055 |  | 1 | 25947.9573 | 88366.8055
| ungewichtet |  | Regression obige Werte
| Steigung | 5876069.9352 | Steigung | -13799.4451
| Achsenabschn | 2867.022 | Achsenabschn | 5955155.2505
| x_quer | 0.34
| y_quer | 2000730.8 | rücktransformiert:
|  |  | Steigung | 5955155.2505
|  |  | Achsenabschn | -13799.4451
[7 empty] | Sollwert | lin Reg | gew lin Reg
[6 empty] | für x=1 | 0.025 | 0.02204 | 0.024546
[6 empty] | für x=10 | 1 | 0.99558 | 0.98516

## Daten
Bezeichnung des Verfahrens: |  |  |  | NH4-N: 0,1 mg/L bis 1,0 mg/L
NH4-N: 0,1 mg/L bis 1,0 mg/L |  |  |  |  | Dimension der x-Werte:
| Dimension der x-Werte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte:
Anzahl der Kalibrierpunkte:
|  |  |  | x-Werte | y1
x-Werte | y1 |  |  | 0.1 | 0.1235
0.1 | 0.1075 |  |  | 0.2 | 0.217
0.2 | 0.1865 |  |  | 0.3 | 0.312
0.3 | 0.2575 |  |  | 0.4 | 0.408
0.4 | 0.342 |  |  | 0.5 | 0.503
0.5 | 0.4615 |  |  | 0.6 | 0.6035
0.6 | 0.586 |  |  | 0.7 | 0.693
0.7 | 0.681 |  |  | 0.8 | 0.7695
0.8 | 0.7765 |  |  | 0.9 | 0.875
0.9 | 0.8255 |  |  | 1 | 0.962
1 | 0.9295
Bromat Triiodit PCR |  |  |  | Chlorid am DX500 |  |  |  | Chlorid am DX500 |  |  | Chlorid am DX500
| Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  | Dimension der x-Werte:
| Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte:
x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  | x-Werte | y1
1 | 0.562 |  |  | 0.1 | 0.0194 |  |  | 1 | 0.1669 |  | 10 | 1.8594
2 | 1.187 |  |  | 0.2 | 0.0388 |  |  | 2 | 0.3538 |  | 20 | 3.9988
3 | 1.779 |  |  | 0.3 | 0.0522 |  |  | 3 | 0.5273 |  | 30 | 6.3989
4 | 2.329 |  |  | 0.4 | 0.0657 |  |  | 4 | 0.711 |  | 40 | 9.0062
5 | 2.937 |  |  | 0.5 | 0.086 |  |  | 5 | 0.8895 |  | 50 | 11.6217
6 | 3.568 |  |  | 0.6 | 0.099 |  |  | 6 | 1.0868 |  | 60 | 14.3345
7 | 4.092 |  |  | 0.7 | 0.1156 |  |  | 7 | 1.2727 |  | 70 | 17.0725
8 | 4.799 |  |  | 0.8 | 0.134 |  |  | 8 | 1.475 |  | 80 | 19.8167
9 | 5.417 |  |  | 0.9 | 0.1505 |  |  | 9 | 1.6732 |  | 90 | 22.6363
10 | 5.932 |  |  | 1 | 0.1669 |  |  | 10 | 1.8879 |  | 100 | 25.4388
ICP-OES Wasser 2010 Cu 327.393 |  |  |  | ICP-OES Wasser 2010 Ca 315.887g |  |  |  | ICP-OES Wasser 2010 Pb 220.353 |  |  | ICP-OES Wasser 2010 Zn 213.857
| Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  | Dimension der x-Werte:
| Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte:
x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  | x-Werte | y1
0.1 | 8111.7813 |  |  | 20 | 20123.1168 |  |  | 0.1 | 422.9561 |  | 0.1 | 5927.53
0.2 | 18092.9574 |  |  | 40 | 39704.7486 |  |  | 0.2 | 897.5801 |  | 0.2 | 13163.8705
0.3 | 24481.5966 |  |  | 60 | 59732.376 |  |  | 0.3 | 1274.2942 |  | 0.3 | 18053.4833
0.4 | 32847.6235 |  |  | 80 | 79420.4111 |  |  | 0.4 | 1667.6325 |  | 0.4 | 24033.9882
0.5 | 41200.6015 |  |  | 100 | 99545.196 |  |  | 0.5 | 2092.5377 |  | 0.5 | 29957.7657
0.6 | 49035.0577 |  |  | 120 | 118210.67 |  |  | 0.6 | 2513.5302 |  | 0.6 | 35960.1865
0.7 | 57572.4978 |  |  | 140 | 138874.89 |  |  | 0.7 | 2932.7954 |  | 0.7 | 42178.1545
0.8 | 65445.5788 |  |  | 160 | 160672.17 |  |  | 0.8 | 3350.7993 |  | 0.8 | 47872.6284
0.9 | 71761.0191 |  |  | 180 | 179157.67 |  |  | 0.9 | 3798.1915 |  | 0.9 | 52886.9222
1 | 81636.6104 |  |  | 200 | 200490.97 |  |  | 1 | 4330.0934 |  | 1 | 60287.8323
ICP-OES Abwasser 2010 Sn 189.927 |  |  |  | Sn 189.927 | ohne Aufschluss |  |  | ICP-OES Abwasser 2010 Ag 328.068 |  |  | Abwasser: Ag in Leitungswasser Ag 328.068
| Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  |  | Dimension der x-Werte: |  |  | Dimension der x-Werte:
| Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte: |  |  | Anzahl der Kalibrierpunkte:
x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  |  | x-Werte | y1 |  | x-Werte | y1
1 | 461.2374 |  |  | 1 | 854.5357 |  |  | 0.1 | 3202.0582 |  | 0.1 | 0.10189
2 | 970.5308 |  |  | 2 | 1676.1906 |  |  | 0.2 | 6554.3227 |  | 0.2 | 0.16027
3 | 2159.3807 |  |  | 3 | 2561.3201 |  |  | 0.3 | 9613.6185 |  | 0.3 | 0.22657
4 | 2977.4335 |  |  | 4 | 3387.7361 |  |  | 0.4 | 12951.81 |  | 0.4 | 0.26541
5 | 4133.8579 |  |  | 5 | 4039.6218 |  |  | 0.5 | 15853.8916 |  | 0.5 | 0.28477
6 | 4599.549 |  |  | 6 | 4956.48 |  |  | 0.6 | 19207.3158 |  | 0.6 | 0.32951
7 | 5012.824 |  |  | 7 | 5792.9939 |  |  | 0.7 | 22771.5628 |  | 0.7 | 0.35066
8 | 5846.782 |  |  | 8 | 6553.5915 |  |  | 0.8 | 25827.9998 |  | 0.8 | 0.34612
9 | 6661.5791 |  |  | 9 | 7388.9465 |  |  | 0.9 | 29002.4066 |  | 0.9 | 0.37758
10 | 7289.7482 |  |  | 10 | 8350.2028 |  |  | 1 | 31235.2222 |  | 1 | 0.39501
Daten |  | Konzentrationen in µg/l
Imidacloprid_175.0 |  |  | Carbamazepin_192.0 |  |  | Sotalol_133.0 |  |  | Bisoprolol_116.1 |  | Atrazin-desisoprpyl_68.1 |  | Chloridazon_77.1
0.025 | 135620 |  | 0.025 | 165109 |  | 0.025 | 242365 |  | 0.025 | 506160 | 0.025 | 31361 | 0.025 | 132373
0.05 | 223670 |  | 0.05 | 351092 |  | 0.05 | 503976 |  | 0.05 | 925640 | 0.05 | 57714 | 0.05 | 302554
0.075 | 405853 |  | 0.075 | 519665 |  | 0.075 | 797298 |  | 0.075 | 1341593 | 0.075 | 67445 | 0.075 | 403952
0.1 | 540293 |  | 0.1 | 629193 |  | 0.1 | 1100463 |  | 0.1 | 1817001 | 0.1 | 99435 | 0.1 | 600764
0.2 | 1061934 |  | 0.125 | 942439 |  | 0.125 | 1369265 |  | 0.125 | 2377250 | 0.2 | 204791 | 0.2 | 1179563
0.3 | 1609644 |  | 0.15 | 1002981 |  | 0.15 | 1569893 |  | 0.15 | 2910865 | 0.3 | 327017 | 0.3 | 1804918
0.4 | 2005762 |  | 0.175 | 1147095 |  | 0.175 | 1741596 |  | 0.175 | 3291733 | 0.4 | 417441 | 0.4 | 2336821
0.5 | 2631095 |  | 0.2 | 1414395 |  | 0.2 | 2127022 |  | 0.2 | 3793982 | 0.5 | 498644 | 0.5 | 2978338
0.75 | 3810458 |  | 0.225 | 1378389 |  | 0.225 | 2249741 |  | 0.225 | 4158512 | 0.75 | 763657 | 0.75 | 4415036
1 | 5049625 |  | 0.25 | 1652356 |  | 0.25 | 2423590 |  | 0.25 | 4648664 | 1 | 1010865 | 1 | 5852989
|  | DAG LC-MSMS |  | Bestimmung von 2,4-Dichlorphenol |  |  | Phenanthren, HPLC 1100, DAD
| µg/l | y1 |  | x-Werte ng/l | y1 |  | x-Werte µg/l | y1
1 | 0.5 | 25890 |  | 20 | 0.010241 |  | 5 | 6.11
2 | 1 | 52010 |  | 30 | 0.026471 |  | 7.5 | 8.65
3 | 2.5 | 123100 |  | 50 | 0.040755 |  | 10 | 11.94
4 | 5 | 247100 |  | 100 | 0.10024 |  | 15 | 16.92
5 | 10 | 510300 |  | 200 | 0.23964 |  | 25 | 27.94
6 | 25 | 1252000 |  | 400 | 0.46996 |  | 75 | 82.66
7 | 50 | 2488000 |  | 800 | 0.93861 |  | 125 | 138.88
8 | 100 | 5027000 |  | 1200 | 1.4313 |  | 150 | 167.16
9 | 250 | 12830000 |  |  |  |  | 175 | 195.42
10 | 500 | 25640000 |  |  |  |  | 200 | 222.16